北京市临床检验中心

2024年度粪便形态学检查室间质量评价要求及安排

2024年北京市临床检验中心组织全市临床实验室开展粪便形态学检查室间质量评价活动，全年共进行2次，下发10个批号质评样本。

一、测定时间及质控物批号

|  | 质评样本编号 | 开始日期 | 截止日期 | 成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411~202415 | 2024-9-16 | 2024-9-27 | 2024-10-11 |
| 第二次 | 202421~202425 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-8 |

二、评价项目

本室间质评的评价项目为粪便形态学检查。

三、使用方法

1.收到EQA样本后应立即检查质评样品的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评样品是否渗漏。请于2～8℃正立避光保存，禁止冷冻。

2.检测前将质控品从冰箱里取出，在室温（15℃～30℃）条件下放置15分钟，平衡至室温。

3.检测前需轻轻混匀1分钟以上,确保固态物充分混匀后使用，切勿剧烈震荡。

4.检测

1）手工检测：将混匀后的质评样本直接涂片（一次性塑料吸管吸取样本后滴2－3滴，均匀涂布于干净载玻片上，不需要用生理盐水稀释，塑料吸管不得混吸不同瓶的样本）使用显微镜观察，低倍镜视野下全片扫描，发现可疑对象可调至高倍镜下仔细观察，确认并记录检测结果。

2）上机检测：将混匀后的质评样本分别转移至不同的洁净样本采集管中，按照自动粪便分析仪的样本复检程序或仪器说明书的规定要求进行检测，并经操作者复核确认后报告结果。（注意：本质控品为即用型，上机检测时不可再用稀释液进行稀释，否则可能出现假阴性。仪器的使用请参考说明书）。

5.判读：本质控品可能涉及粪便常见的细胞、结晶、霉菌、脂肪球、寄生虫卵等有临床意义的有形成份类型。请明确写明种类和准确类型（如细胞应明确该细胞为红细胞、白细胞还是脓细胞；寄生虫卵应明确寄生虫卵种类及其准确类型，如果有多种类型，排除交叉污染的可能，填写观察到的主要类型或者把两种都写上）。作为有形成分本底基质的粪渣如植物纤维、植物细胞等不需判别报告。

6.质控品使用后，应在60分钟内放回2-8℃冰箱保存。室间质评样品无须交回，废弃处理应按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处理。

四、结果报告

以上机或手工检测的结果上报。请将有形成分相应名称编码填入回报表中的对应位置。编码详见“北京市粪便形态学EQA结果编码表”，其中包含了所有可能需要填写的有形成分名称。

五、样品处理

室间质评样品无须交回，废弃处理应按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》处理。

六、室间质评结果回报要求

1.参评实验室需登陆“北京临检中心数据传输网页（网址：http://corelab.clinet.com.cn）”自行下载室间质评资料，包括：室间质评活动安排及要求、回报表及编码表等。

2.室间质评结果于结果回报截止日期前通过网络方式传输回报。

3.室间质评评价结果报表通过网络方式下发，请各实验室自行下载。

4.纸质回报表要求有操作者及科室负责人的审核签字，实验室应保留室间质评原始数据及室间质评纸质回报表。

七、室间质评数据网络传输说明

实验室请登陆http://corelab.clinet.com.cn，参照下列说明进行网络室间质评数据的传输。

1.实验室请使用北京市室间质评8位实验室编码作为用户名和密码进行登陆。登陆后请及时修改密码，以保证实验室数据的安全。

2.新申请参加北京市室间质评的实验室需向中心查询实验室编码，方可登录。

3.实验室进行网络质评数据传输时，应核实并确保填报内容的准确完整；保存后发送，数据发送后将不得修改。

4.质评数据发送后，请点击“已上报数据”查看是否传输成功，并审核结果回报内容是否准确完整。

5.质评回报及评价结果查看方法详见数据传输网的“EQA系统实验室用户使用说明”。

6.如有数据传输问题，请联系网络公司协助解决。网络传输咨询电话：010-84533392-21。

八、联系方式

地址：北京市朝阳区南三里屯路35号院210室 北京市临床检验中心临检室

邮编：100020  电话：89138413

联系人：岳育红、赵雅君

北京市临床检验中心临检室

2024年9月9日